广州应用科技学院关于自动体外除颤仪

采购及安装项目

公

开

询

价

邀

请

函

项目编号：WZ-XJ2024-29

项目名称：广州应用科技学院关于自动体外除颤仪采购及安装项目

# 一、询价邀请函

广州应用科技学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。创办于2000年。2000年属广州大学的二级学院。2004年经教育部批准设立为独立学院——广州大学松田学院。2020年 12月经教育部批准转设并更名为广州应用科技学院。根据需要，对本次项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

  - 1.项目编号：WZ-XJ2024-29

  - 2.项目名称：广州应用科技学院关于自动体外除颤仪采购及安装项目

  - 3.数量及技术要求：详见《公开询价货物一览表》。

  - 4.参与人资格标准：本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

- 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；

- 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。

- 法人授权函及被授权人身份证。

- 参与人为代理商的，则必须具有开发商针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；

- 参与人应具有3年3个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例，并提供合同、付款凭证及发票。

  - 5.资格预审及报名：请参与人将以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送至邮箱cgbgs@gzasc.edu.cn，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台，否则视为报名未通过。联系人：黄天纬，电话：13610240607。

  - 6.报名截止时间：2024年09月09日16:00前。

  - 7.报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄。

  - 8.报价响应文件递交截止时间：2024年09月11日17:00前（采用邮寄须此时间前送达）。

  - 9.报价响应文件递交地点：肇庆市鼎湖区莲花镇丰乐路20号广州应用科技学院肇庆校区。

联系人：陈伟煌；联系电话：18680111781；

  - 10.参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在递交报价响应文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

- 项目联系人：黄天纬，电话：13610240607

- 采购单位联系人：黄亮，电话：020-89913839

  - 11.本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价。

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。

  - 报价响应文件用不褪色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后及服务要求

- 质保期限；

- 应急维修更换时间安排；

- 售后联系电话及联系人员；

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投产品符合需求、质量和服务等的要求，经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

公开询价货物一览表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外自动体外除颤仪 | 1.1物理规格/性能 1.1整机重量（含电池）≤3kg 1.2设备具备便携把手，具备高便携性 1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。提供说明书等证明文件。 1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。 1.2除颤性能 2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 2.2输出能量：成人最大能量可支持360J 2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜8.5s 1.3除颤电极片 3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。 3.2提供的一次性电极片有效期≥60个月。 3.3在待机状态，电极片与主机预先连接。 3.4可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 3.5提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 1.4电池 4.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年 4.2一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电 4.3低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电 1.5操作 5.1支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 5.2在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 1.6数据传输和存储 6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于999份自检报告 6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音 6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 1.7设备维护与自检 7.1内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低 7.2 自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 7.3自检反馈：根据自检结果，显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 1.8产品技术及货源 8.1投标产品须为该品牌在国家药品监督管理局网站最新注册产品，且只接受各厂家最新产品。为确保产品稳定性，注册上市时间不得小于12个月。以国家药品监督管理局批准日期为准。 投标商需提供授权链完整有效的授权书。 1.9 AED保管箱规格 柜子结构：壁柜主体 窗户材质：PVC可视窗 报警器：声光报警器 门锁类型：按压式 柜门类型：自吸式 柜子材料：冷轧板 柜子尺寸：配套使用 冷轧板厚度： 1.2mm 可视窗材料：2.0mm 双重防生锈处理 功能：防尘、防锈、防腐 防水等级：防水级别在IP56以上 | 台 | 10 |  |  | 参考品牌：迈瑞，普美康，飞利浦 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1）本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“货物名称”“规格/技术参数”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考清单方案，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 2）参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的技术参数。

- 3）参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费等一切费用，供方需开具足额增值税普通发票。

- 4）本项目需现场开标磋商，参与人需提供实物样机现场展示。

广州应用科技学院关于自动体外除颤仪采购及安装项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

联系方式：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：广州应用科技学院

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

## 2、报价一览表

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：WZ-XJ2024-29

货币单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 备货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费等一切费用，供方需开具足额增值税普通发票。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

## 3、参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件、法人授权书

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封